## Slide 1
Dott.ssa Gioia Giovanna, Dott.re Rusciano Pasquale
A.O. dei Colli- Monaldi, U.O.C. Patologia Clinica
Calibrazione e controllo di qualità in emocitometria.
“Corso di Formazione in Emocitometria per TSLB in Medicina di Laboratorio e
Medicina Trasfusionale”

## Slide 2
OBIETTIVI
CONSOLIDARE COMPETENZE SU CQ IN EMOCITOMETRIA
REQUISITI ISO 15189 APPLICATI ALL’EMOCITOMETRIA
INTERPRETAZIONE DEI PARAMETRI EMOCITOMETRICI SULLA CARTA DI CONTROLLO
PROCEDURE DI CALIBRAZIONE E VERIFICA DELLE PROCEDURE

## Slide 3
(ISO 15189 – Requisiti tecnici)
“IL LABORATORIO DEVE STABILIRE PROCEDURE PER MONITORARE LA VALIDITÀ DELLE ANALISI, INCLUDENDO CONTROLLI INTERNI E PARTECIPAZIONE A VALUTAZIONI ESTERNE DI QUALITÀ.”
“IL LABORATORIO DEVE GARANTIRE CHE LE APPARECCHIATURE SIANO CALIBRATE O VERIFICATE PRIMA DELL’USO CLINICO, UTILIZZANDO MATERIALI TRACCIABILI A STANDARD RICONOSCIUTI.”
“La calibrazione deve essere documentata e rivalutata quando i controlli di qualità indicano una possibile deriva del sistema.”
(ISO 15189 –Gestione delle apparecchiature)
(ISO 15189 – Requisiti tecnici)

## Slide 4
La calibrazione: il momento in cui lo strumento “dice la verità”

## Slide 5
garantire l’esattezza e la precisione
costruire la fiducia e la credibilità scientifica
Gestione delle prestazioni dello strumento durante l'intero ciclo di vita
dimostrare la conformità
Rendere visibile e attuabile l'incertezza di misura
Supporto alle decisioni critiche per la sicurezza
Motivi per cui è fondamentale la calibrazione per il successo del laboratorio

## Slide 6
Definizione di calibrazione
«Operazione che, in condizioni specificate, stabilisce una relazione tra i valori indicati da uno strumento di misura e i corrispondenti valori di riferimento»
Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM 4)

## Slide 7
Performing calibration
INSTALLAZIONE (specialist della ditta);
FLUTTAZIONE DEL QC (escludendo errore dell’analizzatore, degradazione del reagente o degenerazione del QC);
Dopo MANUTENZIONI importanti;
Calibratore dedicato:
A. uno per i paramentri WBC, RBC, HGB, HCT, PLT e RET;
B. uno per PLT-F analizzato dal canale PLT‑F;
QUANDO?
COME?
COSA VALUTO?
Mean Value → media delle misurazioni
SD → deviazione standard
CV% → coefficiente di variazione
Limit% → valore massimo accettabile del CV
Se il CV% supera il limite → calibrazione non accettabile

## Slide 8
ESEMPI DI RISULTATI

## Slide 9
Controllo di qualità
in emocitometria
fondamenti, procedura e interpretazione

## Slide 10
Definizione di CQ
“Quality control in the clinical laboratory is designed to detect, reduce, and correct deficiencies in a laboratory’s internal analytical processes prior to the release of patient results.”
— Westgard QC, “Basic QC Practices”

## Slide 11
ICSH
(International Council for Standardization in Haematology)
UNI EN ISO 15189:2024
“Requisiti del sistema qualità del laboratorio”
“Risorse e requisiti tecnici”
  1
  2
✔️ Gestione rigorosa dei controlli di qualità
✔️ Competenza del personale
✔️ Tracciabilità completa del campione
✔️ Gestione delle apparecchiature

## Slide 12
imprecisione analitica
inaccuratezza analitica
garantire l’affidabilità dei risultati prodotti dal laboratorio
errore totale analitico
(SIBioC-Società Italiana di Biochimica Clinica – Controllo di Qualità nel Laboratorio Clinico)
Fondamentale per ...

## Slide 13
Performing CQ
1
analizzatore
2
controlli
multilivello
3
personale tecnico
XN CHECK LIV. 1 LOW
XN CHECK LIV. 2 NORMAL
XN CHECK LIV. 3 HIGH
BF LIV. 1
BF LIV.2

## Slide 14
USO PREVISTO
CBC
conta diff WBC, PLT con 3 canali di lettura (impedenza, ottico e fluorescenza), RET
NRBC, WPC
MA ANCHE BF
CONSERVAZIONE E STABILITA’
2-8°, prima e dopo l’apertura;
restano stabili per 7 gg;
COMPONENTI
RBC umani stabilizzati, WBC umani, PLT ed NRBC in un conservante liquido.
FREQUENZA
GIORNALIERA, ma va comunque modulata in relazione ai carichi di lavoro e alla prestazione strumentale. Es: h 24, è opportuno che vi siano almeno 2 serie di controlli nel corso delle 24 h.
QUANDO?
a. validazione della calibrazione (accettare/rifiutare)
b. validazione seduta analitica (insieme ai campioni)
COME?
a. sampler mode
b. manual mode

## Slide 15
1
2
3
4
5
6
PROCEDURA
DI
ANALISI
TOGLIERE LA PROVETTA DAL FRIGORIFERO E PORTARLA A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°) PER 15' PRIMA DELL’USO;
FAR SCORRERE OGNI PROVETTA FRA I PALMI DELLE MANI PER 15 SECONDI;
TENENDO LE ESTREMITÀ DELLA PROVETTA TRA IL POLLICE E L’INDICE, COPOVOLGERLA PER 20 VOLTE CON UN MOVIMENTO ROTATORIO MOLTO RAPIDO DEL POLSO PER MISCELARLA;
ANALIZZARE IL REAGENTE CQ NELLO STRUMENTO;
PULIRE I TAPPI PERFORATI DAI RESIDUI DI SANGUE;
RIPORRE IN FRIGORIFERO (2-8°);

## Slide 17
Interpretazione

## Slide 18
LINEA ERITROCITARIA | LINEA LEUCOCITARIA | LINEA PIASTRINICA
RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, RDW | WBC, NE, LY, MO, EO, BA, IG | PLT, MPV, PDW, P-LCR, PCT
CRITICITA’ | CRITICITA’ | CRITICITA’
HB: molto stabile, METODO FOTOMETRICO; MCV: sensibili a variazioni di temperatura e osmolalità; | DIFFERENZIALE OTTICO/FLUORESCENZA SENSIBILE A: BOLLE, REAGENTI SCADUTI, PROBLEMI DI FOCALIZZAZIONE | PLT: paramentro più instabile, necessario monitorare il CV%, differenza tra canali (impedenza vs ottico)
Parametri emocitometrici

## Slide 19
RILEVA
BLOCCA
INDAGA
IMPLEMENTAZIONE CORRETTIVA
VALUTA L’IMPATTO
MITIGARE IL DANNO AL PAZIENTE
IMPLEMENTAZIONE
PREVENTIVA
DOCUMENTARE
4
5
6
7
8
Suggerimenti e linee guida
futuro

## Slide 20
“La variabilità è il nemico della qualità.”
— W. Edwards Deming
“Variation is the enemy of quality.”

## Slide 21
Grazie per l’attenzione
Dott.ssa Gioia Giovanna, Dott.re Rusciano Pasquale
A.O. dei Colli- Monaldi, U.O.C. Patologia Clinica